核酸检测分析仪

一、检测原理：基于荧光聚合酶链反应原理。仪器符合《病原体核酸快速检测临床试验时规范化应用专家共识》2025版要求。

二、核酸提取方式：磁珠法提取。

三、检测通道：≥8个独立检测模块。可实现样本随到随检，可在同一台仪器内同时进行不同病原体的核酸检测。

四、适用样本类型：咽拭子、痰液、生殖道拭子等样本。

五、检测模式：核酸提取、扩增检测均在同一封闭、便携式仪器上完成；仪器和操作屏一体化并可选择外接电脑。

六、检测时间：流感病毒、肺支原体、合胞病毒、百日咳等检测时间≤30分钟。

七、检测限：肺支原体最低检测限≤1000copies/ml；流感病毒、合胞病毒、鼻病毒最低检测限≤500copies/ml。

八、荧光强度检测重复性：CV值≤3％。

九、荧光强度检测精密度：CV值≤5%。

十、结果判读及报告：系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果。

十一、设备及配套试剂均具有NMPA三类注册证。

十二、可检测项目：应包含但不限于我院实验室已获批项目。不少于4项：*甲型流感病毒、*乙型流感病毒、*肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒、鼻病毒，百日咳，结核复合群，新型冠状病毒等项目核酸检测（带*号项目为必备项目）

十三、提供整机质保不少于五年。

十四、维修时长≥24小时需提供备用机。