血气分析仪参数要求

一.检测项目

1. 实测参数

pH、PCO₂、PO2、Na、K⁺、离子钙iCa、Cl⁻、葡萄糖Glu、乳酸Lac、红细胞压积Hct、总血红蛋白tHb、血氧饱和度SO₂。

2. 自动计算衍生参数

实际碳酸氢根、标准碳酸氢根、剩余碱BE、标准碱剩余、阴离子间隙、氧合指数、肺泡动脉氧分压差、可自动体温校正，可输入患者实际体温自动修正血气结果。

二.样本与检测速度

样本用量：单次全血样本 ≤80μL，优先≤60μL，减少危重患者采血。

检测时间：进样后 ≤60秒出全部报告。

三.关键指标测量范围及精度

pH：6.80～7.80，精度±0.015

PCO₂：5～115 mmHg

PO₂：0～760 mmHg，满足极低氧、高氧状态检测

电解质：Na⁺、K⁺、Cl⁻、iCa 测量CV≤1.5%，符合CLSI/ISO标准

乳酸Lac：0.2～15 mmol/L及以上

葡萄糖Glu：0.5～30 mmol/L

四.抗干扰能力

可抗溶血、脂血、高胆红素干扰，可稳定出结果，不频繁报错。

五.维护方式

内置自动清洗、自动校准，日常维护简单。